## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 性能要求 | 技术参数及配置要求 | 适用仪器要求 | 其他需求
1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 6*57+3*32 | 1.试剂空白吸光度：吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0010 A/min； 2.分析灵敏度：当样品中ALT 浓度为 30 U/L 时，吸光度变化率≥0.005 A/min。 3.准确度：相对偏差＜5.0%； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%； 5.线性范围：本法线性范围（4～1000 U/L），相关系数 r≥0.990. | 1 、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：丙氨酸底物法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
2 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 6*57+3*32 | 1.试剂空白吸光度：吸光度>0.5A，变化率<0.0015 A/min； 2.分析灵敏度：浓度为 30 U/L时，吸光度变化率≥0.005 A/min。 3.准确度：相对偏差＜5.0%； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（4～800 U/L。）U/L，相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：天门冬氨酸底物法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
3 | 碱性磷酸酶(ALP) | 6*58+3*32 | 1.线性范围：本试剂盒线性范围为 5～800 U/L。 2.精密度： 重复性：变异系数≤3.0 %； 批间差：相对偏差≤5.0 %。 3.分析灵敏度：浓度为 75 U/L 时，吸光度变化率≥0.014 A/min。 | 检测原理：ALP 催化磷酸对硝基酚水解生成对硝基酚，它的生成引起 405 nm 处吸光度上升，上升速率与样品中 ALP 的活性成正 比。 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
4 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) | 6*57+3*32 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.003A/min 2.分析灵敏度：当样品中γ-GT浓度为 25 U/L 时，吸光度变化率≥0.009A/min。 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤5.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤5.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（4～650 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。γ-GT 浓度≤50U/L，线性绝对偏差≤10U/L；γ-GT 浓度>50U/L，线性相对偏差≤10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
5 | 总胆红素(T-bil-V） | 4*58+2*32 | 1.试剂空白吸光度：<0.10A； 2.分析灵敏度：当样品中TBIL 浓度为 12 μmol/L 时，吸光度变化≥0.0035 A； 3.准确度： 3.1 相对偏差＜6.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤6.0%； 5.线性范围：本法线性范围(2～684 μmol/L)（相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：氧化法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
6 | 直接胆红素(D-bil-V） | 4*58+2*32 | 1.试剂空白吸光度：<0.10A； 2.分析灵敏度：当样品中DBIL 浓度为 4.5 μmol/L 时，吸光度变化≥0.003 A。； 3.准确度：回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%； 5.线性范围：本法线性范围(1～430 μmol/L),相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：氧化法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
7 | 总蛋白(TP Ⅱ) | 4*60 + 4*17 | 1.试剂空白吸光度：< 0.3A； 2.分析灵敏度：当样品中TP 浓度为 70 g/L 时，吸光度变化≥0.09 A。 3.准确度： 3.1 相对偏差≤5.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤5.0%； 5. 线性范围： 本法线性范围(2～120 g/L)相关系数r≥0.990，TP 浓度≤40.0g/L，线性绝对偏差≤5.0g/L；TP 浓度＞40.0g/L，线性相对偏差≤10.0%）。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：双缩脲法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
8 | 白蛋白(ALB) | 6*60 | 1.试剂空白吸光度：≤1.2A； 2.分析灵敏度：当样品中ALB 浓度为 40 g/L 时，吸光度变化≥0.3733A 3.准确度： 3.1 相对偏差≤5.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（3～60 g/L）相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：溴甲酚绿法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
9 | 总胆汁酸(TBA) | 4*45+2*32+S:1*1.5 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.004A/min。 2.分析灵敏度：当样品中TBA 浓度为 10 μmol/L 时，吸光度变化率≥0.018A/min。 3.准确度：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（2～180 μmol/L）范围内，相关系数r≥0.990。TBA 浓度≤20.0μmol/L，线性绝对偏差≤5.0μmol/L；TBA 浓度>20.0μmol/L，线性相对偏差≤10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：酶循环法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
10 | 胆碱酯酶(CHE) | 4*37+2*16 | 1.试剂空白吸光度：吸光度>1.0 A，吸光度变化率<0.003 A/min； 2.分析灵敏度：当样品中CHE 浓度为 7400 U/L 时，吸光度变化率≥0.07A/min。 3.准确度： 3.1 回收试验：在人源血清样品中加入一定体积标准溶液或纯品进行测试，回收率在90.0％～110.0%之间。 3.2 测定经量值传递的内部工作标准物质时相对偏差（Bias%）≤10.0%。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（400～20000 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。CHE 浓度≤2000U/L，线性绝对偏差≤400U/L；CHE 浓度>2000U/L，线性相对偏差≤10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：连续监测法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
11 | 前白蛋白(PA) | 2*38+2*15 | 1.试剂空白吸光度：≤0.4A。 2.分析灵敏度：当样品中PA 浓度为 290 mg/L 时，吸光度变化≥0.22 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤8.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（10～800 mg/L）范围内， 相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
12 | 腺苷脱氨酶（ADA） | 2*36+2*18 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<0.1 A，吸光度变化率<0.001 A/min 2.分析灵敏度：当样品中ADA 浓度为15 U/L时，吸光度变化率≥0.0075A/min。 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤8.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（1～200 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。 6.校准品和质控品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤8.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或胸腹水 3、检测原理：酶比色法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
13 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU） | 2*40 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<0.1000，吸光度变化率<0.0050 A/min 2.分析灵敏度：浓度为 40 U/L，吸光度变化率≥0.0100 A/min。 3.准确度： 3.1 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 3.2 相对偏差（Bias%）≤10.0%。 4.重复性：测量精密度CV≤2.5%、批间差≤5%； 5.线性范围：该试剂盒在（0.5～300 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：CNPF法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
14 | 肌酐(CREA-S） | 4*59+2*42 | 1.试剂空白吸光度：< 0.2A； 2.分析灵敏度：当样品中CREA 浓度为 60 μmol/L 时，吸光度变化≥0.016 A； 3.准确度： 3.1 相对偏差≤5.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（10～7000 μmol/L）相关系数r≥0.990 。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤8.0%；回收率在90.0%~110.0%之间； 6.2 均一性：批内精密度CV≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：氧化酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
15 | 尿酸(UA) | 6*57+3*32 | 1.试剂空白吸光度：≤0.1 A； 2.分析灵敏度：浓度为 240 μmol/L 时，吸光度变化≥0.047 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差≤10.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤6.0%； 5.线性范围：本法线性范围（20.8～1500 mol/L）相关系数r≥0.990。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤8.0% 6.2 均一性：批内精密度≤3.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清、血浆或尿液 3、检测原理：尿酸酶-过氧化物酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
16 | 尿素(UREA) | 6*58+3*32 | 1.试剂空白吸光度：吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0060A/min。； 2.分析灵敏度：当样品中UREA 浓度为 5 mmol/L 时，吸光度变化率≥0.022A/min。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差≤5.0%；3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤6.0%； 5.线性范围：本法线性范围（0.9～40.0 mmol/L）相关系数r≥0.990。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤8.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清、血浆或尿液 3、检测原理：紫外-谷氨酸脱氢酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
17 | 二氧化碳(CO2) | 6*20+S:1*1.5 | 1.试剂空白吸光度：>0.3 A； 2.分析灵敏度：浓度为 25 mmol/L 时，吸光度变化率≥0.027 A/min。 3.准确度：（以下方法任选一种） 3.1 相对偏差≤5.0%； 3.2 回收率在95.0%~105.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（1.0～50.0 mmol/L）相关系数r≥0.990， 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0%；回收率在90.0%~110.0% 之间； 6.2 均一性：批内精密度CV≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
18 | 胱抑素C（CysC II） | 2*40+2*12 | 1.试剂空白吸光度：< 1.5A； 2.分析灵敏度：当样品中Cys-C 浓度为 0.6 mg/L 时，吸光度变化≥0.01 A 3.准确度： 3.1 测定参考物质时相对偏差（Bias%）≤10.0%。 3.2 回收试验：在人源血清样品中加入一定体积标准溶液 或纯品进行测试，回收率在90.0％～110.0%之间。 3.3 测定经量值传递的内部工作标准物质时相对偏差（Bias%）≤10.0%。 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤10.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（0.1～8 mg/L）范围内，相关系数r≥0.990。 6.校准品与质控品性能指标 6.1 准确度： 6.1.1 用参考物质校准，测定待测校准品时相对偏差（Bias%）≤10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
19 | β2-微球蛋白（β2-mG II） | 2*40+2*12 | 1.试剂空白吸光度：≤0.9A； 2.分析灵敏度：当样品中β2-MG 浓度为 1 mg/L 时，吸光度变化≥0.01 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%。 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（血清测定的线性范围为 0.2～18 mg/L；尿液测定的线性范围为 0.05~5mg/L。）范围内，相关系数r≥0.990。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或尿液 3、检测原理：胶乳免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
20 | 尿微量白蛋白(MALB) | 3*50+3*11 | 1.试剂空白吸光度：<0.3 A； 2.分析灵敏度：浓度为 20 mg/L 时，吸光度变化≥0.15 A。 3.准确度：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（4~300 mg/L）范围内，相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：回收率在90.0%~110.0%之间； 6.2 均一性：批内精密度CV≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：尿液 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
21 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC） | 2*40+S:1*1 | 1试剂性能指标 1.1试剂空白吸光度：<0.5 A； 1.2分析灵敏度：浓度为 1000 mg/L 时，吸光度变化≥0.1 A。 1.3准确度：相对偏差（Bias%）≤10.0%。 1.4重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%； 1.5线性范围：该试剂盒在（20～2000 mg/L）范围内， 2校准品和质控品要求 2.1准确度：测量值与标示的偏差应不超过10.0%。 2.2均一性：校准品与质控品的批内精密度均不超过10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：尿液、脑脊液 3、检测原理：邻苯三酚红钼法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
22 | 总胆固醇(TC) | 6*60 | 1.试剂空白吸光度：≤0.3A； 2.分析灵敏度：当样品中TCH 浓度为 5.5 mmol/L 时，吸光度变化≥0.4 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差≤5.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（0.1～20.0 mmol/L）相关系数 r≥0.990。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0% | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
23 | 甘油三酯(TG) | 6*60 | 1.试剂空白吸光度：≤0.3A； 2.分析灵敏度：浓度为 2.5 mmol/L 时，吸光度变化≥0.4A； 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差≤4.0%； 3.2 回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%； 5.线性范围：本法线性范围(0.1～12.5 mmol/L)相关系数 r≥0.990。 6.校准品性能指标： 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0% | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
24 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 4*58+2*42 | 1.试剂空白吸光度：<0.08A； 2.分析灵敏度：当样品中HDL-C 浓度为 1 mmol/L 时，吸光度变化≥0.062 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤5.0%。 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（0.05～6.0 mmol/L）相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度CV≤6.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：直接法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
25 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 4*58+2*42 | 1.试剂空白吸光度：<0.08A。； 2.分析灵敏度：当样品中LDL-C 浓度为 4 mmol/L时，吸光度变化≥0.19 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤5.0%。 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤6.0%； 5.线性范围：本法线性范围（0.05～20 mmol/L）相关系数r≥ 0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤5.0%。 6.2 均一性：批内精密度CV≤6.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：直接法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
26 | 载脂蛋白A1(ApoA1) | 3*42+3*15 | 1.试剂空白吸光度：< 0.3A。 2.分析灵敏度：当样品中ApoA1浓度为 1.5 g/L 时，吸光度变化≥0.86 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）＜5.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤5.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.2～2.3 g/L）范围内， 相关系数r≥0.990。ApoA1 浓度≤1.00g/L，线性绝对偏差 ≤0.20g/L；ApoA1 浓度>1.00g/L，线性相对偏差≤10.0%。 6.校准品性能指标 6.1 准确度： 6.1.1 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 6.1.2 相对偏差（Bias%）≤5.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
27 | 载脂蛋白B(ApoB) | 3*42+3*15 | 1.试剂空白吸光度：< 0.3A。 2.分析灵敏度：当样品中ApoB 浓度为 1 g/L 时，吸光度变化≥0.25 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）＜6.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.2～2.2 g/L）范围内， 相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度： 6.1.1 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 6.1.2 相对偏差（Bias%）≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤6.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
28 | 脂蛋白(a)[Lp(a)Ⅱ] | 4*42+4*12 | 1.试剂空白吸光度：< 1.0A； 2.分析灵敏度：当样品中Lp(a) 浓度为 300 mg/L 时，吸光度变化≥0.075A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤6.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤6.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（40～1000 mg/L）范围内， 相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：回收率在90.0%～110.0%之间。 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：胶乳免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
29 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） | 1*34+1*11+S:5*1 | 1.试剂空白吸光度：吸光度＞0.8 A，变化率<0.01A/min。 2.分析灵敏度：当样品中Hcy 浓度为 10 μmol/L 时，吸光度变化率≥0.015A/min。 3.准确度（周期检验采用3.1，出厂检验任选一项）： 3.1 测定参考物质时相对偏差（Bias%）≤10.0%。 3.2 回收试验：在人源血清样品中加入一定体积标准溶液 或纯品进行测试，回收率在90.0％～110.0%之间。 3.3 测定经量值传递的内部工作标准物质时相对偏差 （Bias%）≤10.0%。 4.重复性：测量精密度CV≤10.0%、批间差≤10.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（3.0～50 μmol/L）范围内， 相关系数r≥0.990。 6.校准品与质控品性能指标（质控品无准确度要求） 6.1 准确度（周期检验采用6.1.1，出厂检验任选一项）： 6.1.1 用参考物质校准，测定待测校准品时相对偏差 （Bias%）≤10.0%。 6.1.2 用经量值传递的内部工作标准物质校准，测定待检 测校准品时相对偏差（Bias%）≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：酶循环法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
30 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 4*42+4*12 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<0.6A，吸光度变化率<0.0015A/min 2.分析灵敏度：浓度为 170 U/L 时，吸光度变化率≥0.024 A/min。 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤5.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤5.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（4～1000 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：IFCC/DGKC法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
31 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 4*42+4*12 | 1.试剂空白吸光度：>0.5A； 2.分析灵敏度：浓度为 130 U/L 时，吸光度变化率≥0.016 A/min。 3.准确度：回收率在90.0%~110.0%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤5.0%； 5. 线性范围： 本法线性范围（10~1000 U/L）相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：连续监测法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
32 | 肌酸激酶(CK) | 3*42+3*12 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min； 2.分析灵敏度：浓度为 110 U/L 时，吸光度变化率≥ 0.009A/min； 3.准确度： 3.1 相对偏差＜4.0%； 3.2 回收率在90%~110%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤4.0%； 5.线性范围：本法线性范围（5～1000 U/L）相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：连续监测法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
33 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB) | 3*42+3*12 | 1.试剂空白吸光度：吸光度<0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min。 2.分析灵敏度：浓度为 25 U/L 时，吸光度变化率≥0.0020 A/min。 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤5.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤5.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（5～600 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：免疫抑制法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
34 | 葡萄糖(Glu-HK） | 6*44+3*45 | 1.试剂空白吸光度：< 0.1 A。； 2.分析灵敏度：浓度为 5 mmol/L 时，吸光度变化≥0.26 A 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差≤10.0%； 3.2 回收率在90%~110%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤8.0%； 5.线性范围：本法线性范围（0.3～25 mmol/L）相关系数r≥0.990 。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤8.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：葡萄糖氧化酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
35 | 糖化血红蛋白（HbA1c）（BS800系列，双项同测） | R1:2*40+R2:2*15+样本处理液:2*150+S:2*1 | 1试剂性能指标 1.1试剂空白吸光度：≤2.0000； 1.2分析灵敏度：当样品中HbA1c浓度为4%时，其吸光度值应≥0.0010。 1.3准确度：相对偏差（Bias%）≤10.0%。 1.4重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%； 1.5线性范围：该试剂盒在（3%～16%）范围内，相关系数r≥0.990。 2校准品和质控品要求 2.1准确度：测量值与标示的偏差应不超过10.0%. 2.2均一性：校准品与质控品的批内精密度均不超过10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：全血 3、检测原理：氧化酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
36 | β-羟丁酸(β-HB)（含校准品） | 1*60+1*17+S:1*1 | 1试剂性能指标 1.1试剂空白吸光度：≤0.4A； 1.2分析灵敏度：浓度为 0.1 mmol/L 时，吸光度变化≥0.03 A。 1.3准确度：相对偏差（Bias%）≤10.0%。 1.4重复性：测量精密度CV≤6.0%、批间差≤10.0%； 1.5线性范围：该试剂盒在（0.03~5.5 mmol/L）范围内，相关系数r≥0.990。 2校准品和质控品要求 2.1准确度：测量值与标示的偏差应不超过10.0%。 2.2均一性：校准品与质控品的批内精密度均不超过10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
37 | α-淀粉酶(α-AMY) | 4*42+4*12 | 1.试剂空白吸光度：吸光度≤0.35 A，吸光度变化率<0.002 A/min； 2.分析灵敏度：当样品中α-AMY 浓度为100 U/L时，吸光度变化率≥0.011A/min。 3.准确度： 3.1 相对偏差＜5.0%； 3.2 回收率在90%~110%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤6.0%； 5.线性范围：本法线性范围（5～1500 U/L）相关系数r≥0.990。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清、血浆或尿液 3、检测原理：连续监测法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
38 | 脂肪酶(LIP) | 2*40+2*10 | 1试剂性能指标 1.1试剂空白吸光度：≤0.6； 1.2分析灵敏度：浓度为 40 U/L 时，吸光度变化率≥0.009 A/min。 1.3准确度：相对偏差（Bias%）≤15.0%。 1.4重复性：测量精密度CV≤10.0%、批间差≤10.0%； 1.5线性范围：该试剂盒在（5.0～250 U/L）范围内，相关系数r≥0.990。 2校准品和质控品要求 2.1准确度：测量值与标示的偏差应不超过10.0%。 2.2均一性：校准品与质控品的批内精密度均不超过10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：酶显色法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
39 | 钙(Ca) | 4*45 | 1.试剂空白吸光度：≤0.8A。 2.分析灵敏度：浓度为 2.5 mmol/L 时，吸光度变化≥0.31 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤6.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤6.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.1～3.75 mmol/L）范围内，相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：偶氮砷Ⅲ法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
40 | 无机磷(P Ⅱ) | 4*44 +4*16 | 1.试剂空白吸光度：≤1.8A。 2.分析灵敏度：浓度为 1.2 mmol/L 时，吸光度变化≥0.16 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤3.0%、批间差≤4.5%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.3～4.0 mmol/L） 范围内，相关系数r≥0.990。Phos 浓度≤1.00mmol/L， 线性绝对偏差≤0.20mmol/L；Phos 浓度>1.00mmol/L， 线性相对偏差≤10.0%。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：磷钼酸法法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
41 | 镁(Mg) | 4*45 | 1.试剂空白吸光度：≤1.4A. 2.分析灵敏度：浓度为 1 mmol/L 时，吸光度变化≥0.4 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤6.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.04～2.05 mmol/L） 范围内，相关系数r≥0.990。Mg 浓度≤1.00mmol/L，线性绝对偏差≤0.20mmol/L；Mg 浓度>1.00mmol/L，线性相对偏差≤10.0%。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：二甲苯胺蓝法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
42 | 铁(Fe) | 4*37+2*16+S:1*1.5 | 1.试剂空白吸光度：≤0.1A； 2.分析灵敏度：当浓度为 16 µmol/L 时，吸光度变化≥0.02 A； 3.准确度： 3.1 相对偏差＜5.0%； 3.2 回收率在90%~110%之间； 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤5.0%； 5.线性范围：本法线性范围（0.9～200 µmol/L）相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤5.0%；回收率在90%~110%之间； 6.2 均一性：批内精密度CV≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：比色法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
43 | 铁蛋白(FER)（含校准品） | 1*20+1*12+S:4*2 | 1.试剂空白吸光度：吸光度>0.5 A. 2.分析灵敏度：浓度为 100 ng/mL 时，吸光度变化≥0.02 A 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤4.0%、批间差≤8.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（10~1000 ng/mL）范围内， 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
44 | 转铁蛋白(TRF) | 1*45+1*7 | 1.试剂空白吸光度：≤0.3A。 2.分析灵敏度：浓度为 1.0g/L 时，吸光度变化≥0.05 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.5~4.5 g/L）范围内，相关系数r≥0.990 。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
45 | 转铁蛋白(TRF)（含校准品） | 1*45+1*7+S:5*1 | 1.试剂空白吸光度：≤0.3A。 2.分析灵敏度：浓度为 1.0g/L 时，吸光度变化≥0.05 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（0.5~4.5 g/L）范围内，相关系数r≥0.990 。 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
46 | 不饱和铁结合力（UIBC）（含校准品） | 4*54+4*16+S:1*1 | 1.试剂空白吸光度：>0.1 A。 2.分析灵敏度：浓度为 10 μmol/L 时，吸光度变化≥0.08 A。 3.准确度（以下方法任选一项）： 3.1 相对偏差（Bias%）≤10.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤5.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（3~100 μmol/L）范围内 6 校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤6.0% 6.2 均一性：批内精密度≤4.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清或血浆 3、检测原理：酶法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
47 | C-反应蛋白(CRP) | 2*35+2*10 | 1.试剂空白吸光度：<0.3A。 2.分析灵敏度：浓度为 8 mg/L 时，吸光度变化≥0.029 A 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）≤8.0%； 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤6.0%、批间差≤8.0%。 5.线性范围：该试剂盒在（2～150 mg/L）范围内 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度≤6.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：胶乳增强免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
48 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）(含校准品) | 2*40+2*40+S:5*1.0 | 1试剂性能指标 1.1试剂空白吸光度：<2.0 A； 1.2分析灵敏度：浓度为 4 mg/L 时，吸光度变化≥ 0.018 A 1.3准确度：相对偏差（Bias%）≤10.0%。 1.4重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%； 1.5线性范围：该试剂盒在（0.2～320 mg/L）范围内， 2校准品和质控品要求 2.1准确度：测量值与标示的偏差应不超过10.0%. 2.2均一性：校准品与质控品的批内精密度均不超过10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：胶乳增强免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
49 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP） | 2*40+2*40 | 1试剂性能指标 1.1试剂空白吸光度：<2.0 A； 1.2分析灵敏度：浓度为 4 mg/L 时，吸光度变化≥ 0.018 A 1.3准确度：相对偏差（Bias%）≤10.0%。 1.4重复性：测量精密度CV≤5.0%、批间差≤10.0%； 1.5线性范围：该试剂盒在（0.2～320 mg/L）范围内， 2校准品和质控品要求 2.1准确度：测量值与标示的偏差应不超过10.0%. 2.2均一性：校准品与质控品的批内精密度均不超过10.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：胶乳增强免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
50 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)(含校准品) | 2*40+2*40+S:1*0.5 | 1.试剂空白吸光度：≤2.0000； 2.分析灵敏度：浓度为 200 IU/mL 时，吸光度变化率≥ 0.007 A/min。 3.准确度： 3.1 相对偏差（Bias%）＜10.0%。 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤6.0%、批间差≤8.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（20～1000 IU/mL）范围内，相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤8.0%。 6.2 均一性：批内精密度CV≤6.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：胶乳增强免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
51 | 类风湿因子(RF II)(含校准品) | 2*40+2*11+S:5*0.5 | 1.试剂空白吸光度：≤1.0000； 2.分析灵敏度：当样品中RF浓度为 20 IU/mL 时，吸光度变化≥0.01 A。 3.准确度：＜5.0% 3.1 相对偏差（Bias%）＜10.0%。 3.2 回收试验：回收率在90.0％～110.0%之间。 4.重复性：测量精密度CV≤8.0%、批间差≤10.0%； 5.线性范围：该试剂盒在（10～500 IU/mL）范围内，相关系数r≥0.990。 6.校准品性能指标 6.1 准确度：相对偏差≤10.0%。 6.2 均一性：批内精密度CV≤8.0%。 | 1、储存温度：2~8℃； 2、样本要求：血清 3、检测原理：胶乳增强免疫比浊法 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
52 | ISE清洗液(国内)（1盒） | 2*100ml/盒 | 无 | 无 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
53 | 样本稀释液 | 2L/瓶 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 1、储存条件及有效期： 稀释液在 5℃～35℃的环境条件下，可稳定储存至少 12 个月。开瓶后，在 5℃～35℃的环境下可。 稳定储存至少 9 周 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
54 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | 2L*6瓶/箱 | 不含磷酸盐，不含荧光增白剂，易被生物降解，是由多种表面活性剂复配而成的强碱性浓缩清洗液，具有去除蛋白、脂类、有机及无机离子等特性，能够为临床生化项目的检测分析提供稳定环境 | 1、储存条件及有效期： 本品应储存在 2℃～35℃、相对湿度不超过 90%、无腐蚀性气体和通风良好处。密封储存有效期为 18 个月；室温使用时，开瓶后有效期为 3 个月 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
55 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6*55ml/盒 | 用于全自动生化分析仪电解质模块上的离子电极、管路和加样杯进行清洗。 | 1、储存条件及有效期： 在无腐蚀性气体和通风良好的室内进行储存，在 5℃～35℃下储存有效期为 12 个月。开瓶后，在 5℃～35℃贮存条件下应可稳定存贮至少 8 周。 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
56 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6*55ml/盒 | 用于全自动生化分析仪电解质模块上的离子电极、管路和加样杯进行清洗。 | 1、储存条件及有效期： 在无腐蚀性气体和通风良好的室内进行储存，在 5℃～35℃下储存有效期为 12 个月。开瓶后，在 5℃～35℃贮存条件下应可稳定存贮至少 8 周。 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
57 | 2800针清洁液 |  | 无 | 无 | 迈瑞 BS-2800M 全自动生化分析仪 | 按医疗器械分类管理要求提供相应注册证或备案证
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。